## 差圧式ALT
|  |  |  | 株式会社フクダ |  |  | 〒176-0021東京都練馬区貫井3-16-5 |  | 更新日：2018/10/16
|  |  |  | TEL 03-5848-7921 |  |  | http://www.fukuda-jp.com/
2-1 漏れ量と検出差圧の関係（差圧式エアリークテスタ） | [6 empty] | 資料：テクニカル・マニュアル 差圧式：P.11～13
・ | 青い文字の欄に条件を入力して下さい。赤い文字の欄に計算結果が出ます。
・ | 差圧式エアリークテスタを使用する際の漏れ量と検出差圧量の関係を表示します。
テスト圧力の単位は kPa です。漏れ量の単位はatm mL/min です。
a 漏れ量から検出差圧を、 b 検出差圧から漏れ量を計算します。
・ | ワーク内容積が分からない場合は、ワーク内容積測定を行ってください。（計算シート「2-3 内容積の計算.xls」）
・ | この計算は、漏れ以外の要因で差圧（降下圧）が変化することが無いものとして計算しています。
実際の測定では、容積や温度の変動（外乱）などにより計算値と異なることがあります。
・ | マスタ内容積が小さい場合、感度が低下します。その様子を図1に示します。
差圧式エアリークテスタで判別が困難な漏れ量の場合は水素リークなど、より感度の高い試験方法を検討してください。
| 大気圧力 | P0 | 101325 | Pa abs | マスタ容積 FL-610：28 mL FL-611（バルブ閉）：3.8 mL FL-611（付属タンク）：30 mL お客様で、マスタ容器をご用意いただいた場合はその内容積を入力してください。 |  |  | 計算は下記の式より行っています。
| センサー係数 | K | 4e-06 | mL/Pa
| テスト圧力（ｹﾞｰｼﾞ圧） | Pt | 500 | kPa
| ワーク内容積 | Vw | 300 | mL
| マスタ内容積 | Vs | 28 | mL
| 検出時間 | ｔ | 60 | s | Pa/s の際は 1s、Pa/min の際は 60s を入力してください。
a | 漏れ量から検出差圧を算出する
| 漏れ量 | Q | 0.1 | atm mL/min | 0.00016892 | Pa・m3/s | 参考値
| 検出差圧 | ⊿P | 30.8752 | Pa
b | 検出差圧から漏れ量を算出する
| 検出差圧 | ⊿P | 89 | Pa
| 漏れ量 | Q | 0.28826 | atm mL/min | 0.00048692 | Pa・m3/s | 参考値
|  |  | マスター 内容積 | 漏れ量 | 検出差圧
|  |  | mL | atm mL/min | Pa
|  |  | 30 | 0.0032219 | 31.0377
|  |  | 50 | 0.0031269 | 31.9802
|  |  | 100 | 0.0030557 | 32.7255
|  |  | 200 | 0.0030201 | 33.1113
|  |  | 300 | 0.0030082 | 33.242
|  |  | 400 | 0.0030023 | 33.3077
|  |  | 500 | 0.0029988 | 33.3472
|  |  | 600 | 0.0029964 | 33.3736
|  |  | 700 | 0.0029947 | 33.3925
|  |  | 800 | 0.0029934 | 33.4067
|  |  | 900 | 0.0029924 | 33.4178
|  |  | 1000 | 0.0029916 | 33.4266
|  |  | 2000 | 0.0029881 | 33.4664
|  |  | 3000 | 0.0029869 | 33.4797
|  |  | 4000 | 0.0029863 | 33.4864
|  |  | 5000 | 0.0029859 | 33.4904
Q=∆P/P_0 {V_W+K∙(1+V_W/V_S )∙(P_0+P_t )} 60/t